隔水式电热恒温培养箱又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。

一、隔水式电热恒温培养箱使用方法
1．操作人员需仔细阅读使用说明书，了解、熟悉培养箱之后，才能接通电源。
2．隔水式电热恒温培养箱工作时，环境温度要求：
A．环境温度：10~30℃
B．无强烈光照，无强烈腐蚀性气体，通风良好，相对湿度85%以下。
C．使用电源：AC220±10%，50Hz容量不小于2KW，备有可靠接地的电源插座，保证其正常工作和使用安全。
3．检查本设备在运输中无损坏后，可按以下步骤操作：
(1)本设备安放到位后，如台面(或地面)不平整，应予以垫平。
(2)将橡皮管连接水龙头和箱体进水接口。
(3)接通电源：将三芯电源插头插入电源插座，将电源开关处在“ON” 的位置，此时电源指示灯亮、温度控制器出现数字显示，表示设备进入工作状态。第一次使用本机，低水位指示灯亮且报警。
4．打开水龙头，过一段时间水位逐渐升高，当低水位指示灯灭，报警消失，此时应立即关闭水龙头，如继续进水，高水位指示灯亮，水将溢出，损坏箱体，影响隔水式电热恒温培养箱正常工作。当低水位指示灯亮时，应及时加水，否则会影响箱内温度。
5．打开内外门，把所有还需培养的物品放入培养箱内，关好内外门。
6．在物品培养期间，除非放、取箱内物品外，最好不要打开玻璃内门，尤其不要长时间打开内门，以免影响温度。如箱内温度有些波动，这是正常现象。
7．根据需要选择培养时间，培养结束后，把电源开关拨到“OFF”，如不马上取出物品，请不要打开箱门。
8．当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法。如所需工作温度为40℃，第一次先设定37℃，当温度过冲开始回落后，再第二次设定为40℃。这样可降低和杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

二、使用注意事项：
1．隔水式电热恒温培养箱外壳必须有效接地，以保证使用安全。
2．培养箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。
3．培养箱内无防爆装置，不得放入易燃易爆物品干燥。
4．箱内物品放置切勿过挤，切勿阻挡风机出风口，必须留出空间，以利于热空气循环。
5．箱内外应经常保持清洁，如长期不用，应将水放掉，在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，培养箱外面套好塑料防尘罩，将培养箱放在干燥的室内，以免控温仪受潮损坏。
6．设备发生故障，应请专业人员维修或与本厂技术部联系，用户请勿任意拆修。