低温水浴锅使用条件：
1、正常工作条件：环境温度：-10℃～25℃
2、相对湿度：≤70%
3、电源电压：单相AC220V±10% 50HZ±2%
低温水浴锅使用方法：
（1）用前须知：
   1. 首次使用时，应拿开上盖，加入水或防冻液，加至离顶盖上口3cm为止。
   2. 连接好外部需要冷却的实验设备，并将外部需冷却的实验设备的进水口与低温恒温槽的出水口相连接，然后将外部需冷却的实验设备的进出水口与低温恒温槽的进水口相连接，连接用的水管最好采用保温软管，此时是一个密闭的此循环系统为密闭系统。
   3. 如果只用来冷却样品（该样品直接放入水槽内），只要把低温恒温槽出口、进口连接起来即可，上口为循环液出口，下口为循环液进口（也是放水口）。
   4. 当槽内冷却液为可燃物易爆物时，严禁开启加热。
   5. 控制35℃以下时，如控温要求不高，只要打开制冷开关，关闭加热开关，把参数降温制冷回差DN设定为-0.2℃，UP设定为0.2℃，靠压缩机起停来控温。如控温要求较高，此时同时打开制冷、加热开关，把参数降温制冷回差DN设定为-10℃，压缩机将连续工作，通过加热补偿来实现温度的精确控制（一般温度波动度＜0.2℃时采用此方法）。
   6. 控制35℃以上时，只要打开加热开关，关闭制冷开关。
（2）功能操作：
1. 温度显示：控制器通电后显示实际测量温度。
2. 参数设定：左移位, ▲加数, ▼减数, SET设定功能键.
设定温度：点击一下SET键，上排显示SP，下排显示为所需设定值，按▲或▼来达到所需设定值，也可通过?左移位键快速设定，再点击一次SET键退出设定状态
。此时设备将按设定参数稳定运行。
 内部参数修改：长按SET键5秒以上，显示表（1）功能菜单，再点击SET键，按到密码锁LK，再按▲，使LK下排显示为1。再按SET键，按到所需参数，以同样的方法将其修改即可。再长按SET键5秒以上退出内部参数调整状态，此时设定参数将被自动保持，若1分钟内不按SET键，所调整的参数将不被保持，仍旧按前面的参数运行。
 低温水浴锅注意事项：
1. 电源线有可靠接地。
2. 在打开机壳检修前，应彻底断开电源。
3. 没加液体之前不能进行加热工作，以防加热管烧坏。
4. 在使用过程中，避免有杂物进入工作室内，以免堵塞循环泵，造成无法循环现象，从而导致制冷效果变差或不制冷。
5. 当液体容器无循环制冷液体或制冷液体液位过低时，不可启动循环泵。
6. 使用时，仪器周围应有足够的空间，两侧百叶窗孔不得有障碍物和堵塞。
7. 设定温度在40℃以上时，严禁开制冷压缩机。
8. 当槽内液体为可燃性液体时，严禁开启加热。
9. 仪器搬运和清洗时倾斜不可超过45度。
10. 使用完毕放置在通风、干燥、无污染的环境。
11. 在封闭的制冷系统中，密封有制冷剂，这是一种高压气体，只有专业技术人员才能对制冷系统进行维修。
注：低温水浴锅分为立式或卧式客户在采购时请说明，也可根据客户要求定制。

温度范围  -50—100度   根据客户要求选择。